Załącznik nr 6e do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nr pakietu | Nazwa pakietu | Opis |
| --- | --- | --- |
| 5 | Równowaga kwasowo-zasadowa | Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do równowagi kwasowo-zasadowej |

(podać model, nr katalogowy, rok produkcji analizatora):

………………………………………………………………………………………………………

| ANALIZATOR RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ | Wymagana odpowiedź | Wstawić TAK jeżeli spełnia lub NIE jeżeli nie spełnia |
| --- | --- | --- |
| Parametry graniczne |
| Określenie parametru |  |  |
| Zapewnienie oznaczeń: pH, pCO2, pO2, K, Na, Cl, Ca– przez cały okres obowiązywania umowy | Tak |  |
| Parametry wyliczane HCO3 akt., BE(ecf), O2 sat | Tak |  |
| Podanie próbek bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary | Tak |  |
| Zamknięte niezależne ścieki | Tak |  |
| Przejrzyste oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
| System kontroli jakości | Tak |  |
| Bezobsługowe elektrody wymieniane niezależnie | Tak |  |
| Detektor pęcherzyków powietrza | Tak |  |
| Automatyczna kalibracja bez użycia zewnętrznych gazów kalibracyjnych lub gazy kalibracyjne w butlach wbudowanych w aparat | Tak |  |
| Analizator oferowany fabrycznie nowy lub używany nie starszy niż z 2015 | Tak |  |
| Możliwość wymiany odczynników i elektrod pomiędzy aparatami | Tak |  |
| Każdy odczynnik konfekcjonowany w oddzielne opakowanie umożliwiające wymianę w zależności od zużycia | Tak |  |
| Zewnętrzny czytnik kodów kreskowych i wbudowana drukarka | Tak |  |
| Bezpłatna instalacja i szkolenie dotyczące obsługi analizatora | Tak |  |
| Na koszt Oferenta podłączenie aparatów do sieci informatycznej Użytkownika wraz z niezbędnym zestawem komputerowym ( 1 zestaw – tylko do podłączenia Oddziału). Podłączenie w laboratorium przez komputer własny Użytkownika. | Tak |  |
| Dostarczenie podczas instalacji oryginalnej instrukcji obsługi w polskim i tłumaczenia w języku polskim | Tak |  |
| Parametry zalecane |
| Określenie parametru |  |  |
| Mierzony pomiar Hb lub Hct i SO2 | 15 pkt |  |
| Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta | 5 pkt |  |
| Termin ważności odczynnika po instalacji w analizatorze nie mniejsza niż 28 dni | 15pkt |  |
| Możliwość manualnego przesuwu próbki w torze pomiarowym. | 5 pkt |  |

Niespełnienie jednego z warunków granicznych powoduje odrzucenie oferty.

|  | Ilość badań na 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto 1 badania | Cena jednostkowa Brutto 1 badania | Wartość netto na 24 miesiące | Wartość brutto na 24 miesiące |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gazometria | 6000 8500 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wykonawca jest zobowiązany przy obliczaniu kosztów oferty do uwzględnienia odpowiedniej ilości kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych (przy uwzględnieniu stabilności odczynników na pokładzie analizatora po otwarciu jednostkowych opakowań odczynników, ilości oznaczeń niezbędnych do wykonania kalibracji, ilości oznaczeń niezbędnych do wykonania kontroli jakości 3 razy w tygodniu na 2 poziomach

Oferent uzupełni ofertę o wykaz niezbędnego sprzętu/asortymentu do wykonania ww. ilości badań w okresie trwania umowy.

Czynsz dzierżawny:

|  | Ilość analizatorów w szt. | Netto 1 miesiąc | Brutto 1 miesiąc | Wartośćnetto 24 mc | Wartość brutto 24 mc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czynsz dzierżawny | 2 szt. |  |  |  |  |

Razem wartość pakiet nr 5 – Równowaga kwasowo-zasadowa:

……………………………. PLN netto

……………………………. PLN brutto

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo